2026医用耗材遴选公告

项目：XS26YH0001 检测试剂盒

我院拟于近期对以下产品进行遴选采购，欢迎资质齐全、信誉良好的供应商进行报名。

- 项目基本情况

- 产品及参数要求等

- （第一次挂网）

| 序号 | 产品名称 | 基本用途 | 功能/参数要求 | 医保码前15位 | 使用科室 | 适用设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 真菌（1-3）-β-D葡聚糖检测试剂盒（显色法） | 侵袭性真菌病感染的早期诊断 | 功能：体外定量检测真菌（1-3）-β-D葡聚糖的含量/ 参数1：检测样本：人血清样本 参数2：参考范围： 阴性阈值:<70 pg/mL 阳性阈值:>95 pg/mL 参数3：质量控制：要求R2≥0.98，建议实验室依据质控规则建立适用于本室的质控范围及质控图。 参数4：重复性：CV(%)值≤10% 参数5：批间差:CV(%)值≤15% 参数6：线性范围:37.5 - 600 pg/mL | CJ2010137004010 | 检验科 | 酶标仪HB-150E |
| 002 | 革兰氏阴性菌脂多糖检测试剂盒（显色法） | 测定透析水、反渗水、置换液中的革兰氏阴性菌脂多糖 | 功能：定量检测革兰氏阴性菌脂多糖/ 参数1：检测样本：透析液、反渗水、置换液等样本 参数2：质量控制要求：R2≥0.98，质控品浓度范围：0.59-1.50EU/mL(以当批提供的质控范围为准）建议实验室依据质控规则建立适用于本室的质控范围及 质控图。 参数3：重复性：CV(%)值≤15% 参数4：准确性：对革兰氏阴性菌脂多糖标准溶液检测的相对偏差不大于15%. 参数5：线性范围：0.02-5.00 EU/mL | CJ2010108001010 | 检验科 | 酶标仪HB-150E |
| 003 | 曲霉半乳甘露聚糖检测试剂盒（酶联免疫法） | 高危人群的侵袭性曲霉病的辅助诊断 | 功能：体外定性检测人血清或肺泡灌洗液中的曲霉半乳甘露聚糖/ 参数1：检测样本：人血清及肺泡灌洗液样本 参数2：参考范围： 血清: 1)如I<0.5，则判定为阴性; 2)如I≥0.5，则判定为阳性。 肺泡灌洗液: 1)如I<0.8，则判定为阴性; 2)如≥0.8，则判定为阳性。 参数3：质量控制要求： 空白对照:OD值必须控制在0.2以下 阳性质控品的检测结果为阳性，且I>1.5; 阴性质控品的检测结果为阴性，且I<0.4。 参数4：重复性：CV (%)值≤15% 参数5：批间差：CV(%)值≤20% | CJ1040132003010 | 检验科 | 酶标仪HB-150E |
| 004 | 曲霉半乳甘露聚糖IgG抗体检测试剂盒（荧光免疫层析法） | 慢性肺曲霉病的辅助诊断 | 功能：体外定性检测人血清中的曲霉半乳甘露聚糖IgG抗体/ 参数1：检测样本：人血清样本 参数2：参考范围：如曲霉IgG抗体浓度≥135AU/mL，则定为阳性:如曲霉IgG抗体浓度<135AU/mL，则定为阴性。 参数3：质量控制要求： (1)首次使用试剂或试剂盒更换批次时需检测质控品。质控品检测方法与样本检测方法一致，检测结果应在质控范围内。 (2)每28天检测一次质控品，以对仪器的检测准确性进行验证，检测结果应在质控范围内。 参数4：精密度：重复性:取同一批次的试剂，检测企业内部参考品中的重复性参考品S1、S2各10次，应全部呈阳性反应，检测结果变异系数(CVW%)不大于15%。 参数5：准确性：阴性参考品符合率:检测企业内部参考品中的 10 份阴性参考品，符合率应为10/10。 阳性参考品符合率:检测企业内部参考品中的10 份阳性参考品，符合率应为10/10。 | CJ1020419008010 | 检验科 | 干式荧光免疫分析仪FIC-Q100N |
| 005 | 念珠菌甘露聚糖IgG抗体检测试剂盒（荧光免疫层析法） | 念珠菌血症的辅助诊断 | 功能：体外定性检测人血清中的念珠菌甘露聚糖IgG抗体/ 参数1：检测样本：人血清样本 参数2：参考范围：如念珠菌IgG抗体浓度≥135AU/mL，则定为阳性:如念珠菌IgG抗体浓度<135AU/mL，则定为阴性。 参数3：质量控制要求： (1)首次使用试剂或试剂盒更换批次时需检测质控品。质控品检测方法与样 本检测方法一致，检测结果应在质控范围内。 (2)每28天检测一次质控品，以对仪器的检测准确性进行验证，检测结果应 在质控范围内。 参数4：重复性:取同一批次的试剂，检测企业内部参考品中的重复性参考品S1、S2各10次，应全部呈阳性反应，检测结果变异系数(CV%)不大于15%。 参数5：准确性： 阴性参考品符合率:检测企业内部参考品中的10 份阴性参考品，符合率应为10/10。 阳性参考品符合率:检测企业内部参考品中的10 份阳性参考品，符合率应为10/10。 参数6：灵敏度： 检测企业内部参考品中的3份灵敏度参考品L1~L3,L1 检测结果应为阴性，L2和L3检测结果应为阳性。 | CJ1010819001010 | 检验科 | 干式荧光免疫分析仪FIC-Q100N |
| 006 | 奈瑟菌/嗜血杆菌检测试剂盒 | 主要用于临床奈瑟菌/嗜血杆菌鉴定和/或药敏测试 | 1.试剂类型：试验卡为鉴定加药敏复合卡和单药敏卡。 2.试剂原理：采用透射比色法或散射比浊法 3.抗生素包含种类：青霉素、头孢呋辛、氨苄西林、头孢克肟、头孢他啶、美罗培南、头孢吡肟、氨苄西林/舒巴坦、哌拉西林/他唑巴坦、阿莫西林/克拉维酸、四环素、头孢曲松、氨曲南、阿奇霉素、复方新诺明、利福平、洛美沙星、左氧氟沙星、氯霉素 4.实验类：β内酰胺酶试验、X因子生长试验、V因子生长试验 5.结果判读：可仪器判读和人工肉眼判读。 | CJ5030336061110 | 检验科 |  |
| 007 | 棒状杆菌检测试剂盒 | 主要用于临床棒状杆菌的鉴定或药敏测试 | 1.试剂类型：试验卡为鉴定和药敏试验的复合卡。 2.试剂原理：鉴定采用透射比色法与散射比浊法 3.抗生素包含种类：青霉素、头孢曲松、美罗培南、头孢吡肟、环丙沙星、红霉素、四环素、庆大霉素、氨苄西林、左氧氟沙星、克林霉素、复方新诺明、利奈唑胺、达托霉素、万古霉素。 4.结果判读：可仪器判读和人工肉眼判读。 | CJ5040136007120 | 检验科 |  |
| 008 | 链球菌科细菌检测试剂盒 | 主要用于临床链球菌科细菌的鉴定和/或药敏测试 | 1.试剂类型：试验卡为鉴定加药敏复合卡和单药敏卡。 2.试剂原理：鉴定采用透射比色法与散射比浊法 3.抗生素包含种类：青霉素、阿莫西林/克拉维酸、氨苄西林、头孢呋辛、头孢曲松、头孢噻肟、头孢吡肟、美罗培南、利福平、利奈唑胺、达托霉素、左氧氟沙星、莫西沙星、呋喃妥因、红霉素、克林霉素、万古霉素、替考拉宁、四环素、复方新诺明 4.实验类：克林霉素诱导实验、高水平庆大霉素耐药、β-内酰胺酶试验 5.结果判读：可仪器判读和人工肉眼判读。 | CJ5030336054110 | 检验科 |  |
| 009 | RhD（IgG）血型定型试剂盒（单克隆抗体） | RhD血型鉴定 | 用于检测人Rh血型系统中的D抗原、Rh阴性确证试验 |  | 输血科 | 戴安娜卡式离心机，DG SPIN |
| 010 | 抗D（IgM+IgG）血型定型试剂（单克隆抗体） | RhD血型鉴定 | 用于检测人Rh血型系统中的D抗原、Rh阴性确证试验 |  | 输血科 | 戴安娜卡式离心机，DG SPIN |
| 011 | 万古霉素测定试剂盒 | 用于体外定量检测人血清血浆中的万古霉素含量。 | 随试剂提供全部质控品、稀释液、清洗液、底物液、样品杯、反应杯等检测配套耗材。50人份/盒 |  | 药学科 | 丹大DF200i仪器 |
| 012 | 丙戊酸测定试剂盒 | 用于体外定量检测人血清血浆中的丙戊酸含量。 | 随试剂提供全部质控品、稀释液、清洗液、底物液、样品杯、反应杯等检测配套耗材。50人份/盒 |  | 药学科 | 丹大DF200i仪器 |

- 项目概况

1. 合同履行期限：按药交所规定执行。

2. 实际采购产品和数量以合同甲方（采购人）向乙方（供应商）发送的送货通知为准。

3. 本项目不接受联合竞选。

4. 本项目仅支持采购重庆药品和医用耗材招采管理系统挂网产品。

5. 本项目产品如果可单独收费，27位医保码须在重庆市医保局完成入库，并可查询得到。

- 竞选人资格条件

- 基本资格条件

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 不在我院失信供应商目录内。

7. 法律、行政法规规定的其他条件。

- 特定资格条件

1. 所投产品属于第一类医疗器械时，产品需提供“医疗器械备案凭证”；同时投标人应满足下列条件之一：

（1）若投标人是制造商，应具备第一类医疗器械生产备案凭证。

（2）若投标人不是制造商，只需具备有效营业执照。

2. 所投产品属于第二类和第三类医疗器械时，产品需提供“医疗器械注册证”；同时投标人应满足下列条件之一：

（1）若投标人是制造商，投标人应具备医疗器械生产许可证。

（2）若投标人不是制造商，所投产品属于第二类医疗器械的，投标人应具备经营第二类医疗器械的备案证明；所投产品属于第三类医疗器械的，投标人应具备医疗器械经营许可证。

3 《医药价格和招采信用评级等级承诺书》，不得是医药价格和招采信用评级等级为“中等”“严重”及“特别严重”企业

4. 报名产品须在国家医保局官网（https://code.nhsa.gov.cn/toSearch.html?sysflag=1004）和重庆市医保局官网（https://ggfwpz.ylbzj.cq.gov.cn/ConSumMable）能查询。

5. 报名产品须在药交所采购。

- 报名事项

- 报名文件：

- 1.自行下载相关附件。

- 报名时间及地点：

1.报名时间：2026年6月22日（节假日除外），供应商必须在规定时间内提交相关资质及报名表（电子版+纸质版）。纸质版资料现场提交日期为6月22日，时间为上午8:30～11:30、下午2:30～4:30，逾期不再受理。如供应商需对报名材料及资质进行修改、补充，也须在报名时间内完成，逾期不再受理。

2.报名地点：秀山土家族苗族自治县人民医院医技楼4楼医学装备科。

- 遴选采购事项

- 资格初审

供应商的资格初审，由医学装备科进行。

- 遴选评审

由遴选小组现场根据科室需求及我院实际情况进行综合遴选，遴选评审的时间和地点另行通知。

遴选评审结束后3天内将在医院官网公示评审结果。

- 联系方式

1. 采购人：秀山土家族苗族自治县人民医院

2. 地址：重庆市秀山土家族苗族自治县中和街道迎凤路205号

3. 联系人：郭老师，电话：023-76683530