## Sheet1
项目编号 | 设备名称 | 需求数量 | 单位 | 预算总价（万元） | 基本功能 | 基本配置 | 质保期限要求
XY2026003 | X线电子计算机断层扫描装置（≧256排宽体CT或同档次双源CT） | 1 | 套 | 2200 | 主要以下功能需求。 1.全息心脏分析：提高冠状动脉CTA成功率，并将冠脉CTA从“看狭窄”升级为兼顾“评估斑块性质”，无创指导介入治疗。 2.CT-FFR（血流储备分数）测定：无创判断冠脉狭窄是否导致心肌缺血，减少不必要的有创导管检查，精准筛选需放支架的患者。 3.胸痛三联一站式分析：在急诊胸痛中快速排查心梗、主动脉夹层、肺栓塞。 4.高分辨率显示2mm以上支架：提高支架置入患者无创影像检查随访率。 5.全脑灌注/动态容积CT：自动识别缺血半暗带，指导急性卒中取栓及溶栓决策，实现“时间就是大脑”。 6.能谱成像：实现双低扫描，提高小病灶检出率及TNM分期准确率。 可解决以下问题（一）心内 / 胸痛中心，解决心脏检查多重痛点 1.解决心律不齐患者冠脉成像失败问题 2.解决胸痛三联征排查耗时久、多次注射造影问题 3.解决支架、瓣膜术后评估不清 4.解决心肌缺血只能靠 DSA 有创检查的问题 （二）神经 / 卒中中心，打通急救绿色通道核心瓶颈 1.解决卒中检查流程繁琐、耗时过长，延误取栓黄金时间 2.解决微小脑血管病变漏诊问题。 3.解决无法精准评估脑侧支循环问题 （三）肿瘤中心，实现早筛、分期、疗效全周期精准诊疗 1.筛查微小肿瘤病灶，低剂量筛查 + AI 病灶识别，检出 2mm 微小结节。 2.解决肿瘤分期评估不准 3.解决无法评估放疗坏死与肿瘤复发 （四）创伤、骨肌、外科诊疗痛点解决 4D 关节成像，动态显示半月板、肩袖、韧带运动损伤，术前规划、术后康复评估更精准。 解决钢板、脊柱钉金属伪影遮挡病灶 （五）妇儿、危重特殊人群检查难题解决 亚 mSv 低剂量模式，大孔径、大承重升降床，倾斜机架适配无法自主翻身患者。 （六）设备综合核心价值总结（突出产品不可替代性） 1.提升临床诊疗价值，提升我院五大中心救治水平。 2.提升学科建设价值填补高端影像技术空白，支撑神内、心内、肿瘤、骨科、急诊重点专科建设，提供 4D 灌注、能谱等前沿科研数据。 3.提升医院运营价值 拓宽检查病种、提升单日接诊量，无专用耗材，长期运维成本可控；完善急危重症救治硬件体系，提升医院区域医疗中心话语权，树立高端精准医疗口碑，提升门诊、住院量，创造经济与双重社会效益。 (七)若是推介宽体CT，要求探测器等宽。 | 1.CT主机系统（1套） 2.高压注射及增强扫描配套（1套） 3.图像后处理2套与阅片系统 4.监控对讲及机房辅件 5.放射屏蔽、防护 （1套） 6.所投产品注册后处理软件全配 | ≥3年质保
XY2026004 | 高端核磁共振成像（3.0TMRI） | 1 | 套 | 2300 | 1.高分辨率血管壁成像：精准评估斑块风险，预估脑卒中风险。 2.不打药脑灌注：不需注射对比剂，无创评估脑缺血及肿瘤血供。 3.代谢与定量技术：从分子水平诊断肿瘤，脑代谢性疾病及退行性疾病（如帕金森病，老年性痴呆等）。 4.心血管成像（一站式心脏解决方案）：评估心功能及心肌活性，识别心肌水肿、纤维化及缺血，可视及量化心脏及大血管的血流状态。 5.肿瘤与体部多参数成像：鉴别良恶性肿瘤，评估肿瘤细胞密度及疗效。 6.高分辨率骨关节成像、外周神经成像，全身类PET弥散成像等等。 | 1.主系统（磁共振成像装置 1套） 2.原厂射频接收线圈（全套须配置） 3.高级成像软件包（临床+科研常开） 4.后处理2套及外围设备 5.辅助及防护设（1套） 6.放射屏蔽防护 （1套） 7.所投产品注册后处理软件全配 | ≥3年质保
XY2026005 | 数字减影血管造影(双C DSA或单C DSA) | 1 | 套 | 1400 | 双C DSA具备： 1.双平板同步实时成像，极大降低手术剂量功能 单次注射造影剂，正、侧位双视角同步采集动态血管影像，支持 3 秒极速脑血管造影、全身步进式血管追踪、多期相 Alpha 类 CT 三维重建。可极大降低手术剂量。 2.全品类介入手术导航分析功能 内置冠脉定量分析、全身大血管测量、3D 融合路图、支架增强显影、灌注成像评估；适配神经、心脏、肿瘤、外周、急诊所有微创介入手术。 3.双机架全域灵活机械运动功能，提高介入效率 4.满足复杂介入手术刚需，补充单 C视角盲区 | 1.主机系统（双平面血管造影系统 1套） 2.导管床系统（1套） 3.显示及控制（1套） 4.高级软件及后处理（1套） 5.辅助及防护设（1套） 6.放射磁屏蔽防护 （1套） | ≥3年质保
|  |  |  | 900 | 一、总体用途要求 满足心、脑（神经）、外周血管及肿瘤介入的造影诊断与治疗，支持全身各部位DSA减影、步进造影、三维重建（3D-DSA）、类CT（CBCT）、路图导航及低剂量成像。 二、机架系统（单C臂） 1.类型：落地式或悬吊式全自动单向C型臂，全电动驱动（非手动），等中心旋转设计。 2.运动范围：LAO/RAO ≥±100°，CRA ≥55°、CAU ≥50°；L臂旋转≥180°；C臂弧深≥100cm。 3.旋转速度：普通运动≥25°/s，旋转DSA采集≥40~60°/s。 4.等中心与防撞：具备等中心跟踪、智能轮廓/体表跟踪自动升降探测器；球管与平板具碰撞感应及自动停止保护。 5.位姿记忆：可存储并自动复位机架位姿≥70种。 三、X线发生系统 1.高压发生器：高频逆变，功率≥80~100kW，最短曝光时间≤1ms，带自动曝光控制（AEC）。 2.X线球管：高速旋转阳极，阳极热容量≥3.0~4.0 MHU，散热率≥5500~6500W。 焦点数≥3个，最小焦点≤0.3~0.4mm（功率≥19kW），大焦点功率≥65~90kW。 带栅控技术、自动插入铜滤片≥3档（软射线过滤，降低剂量）。 四、平板探测器（FPD） 1.类型：碘化铯(CsI)/硫氧化钆(GOS) 非晶硅数字化平板，整板非拼接。 2.尺寸：有效探测面积≥30×30cm（高端常配矩形大平板如38×29cm或28×38cm）。 3.性能：像素尺寸≤154μm，矩阵≥1920×2480，空间分辨率≥2.5~3.25 LP/mm，灰阶≥14 bit，DQE(采集)≥70~75%。具备独立平板液态冷却系统、防碰撞保护。 五、图像采集与处理软件（核心功能） 1.采集模式：脉冲透视0.5~30帧/s多档可调；外周DSA减影≥6fps，心脏采集7.5/15/30fps，最快采集≥60fps。 2.基础DSA功能：实时减影、蒙片组合优化（≥6幅）、路图（Roadmap）导航、末帧图像保持（LIH）、双透视（Dual Fluoro）。 3.高级后处理：3D/4D-DSA重建、CBCT/类CT成像（脑组织灌注、支架精显）；多模态影像融合（可导入PACS中CT/MRI与DSA实时融合导航）。心脏冠脉QCA分析、支架精显（StentBoost等）、血管狭窄测量分析。 自动管电流调制+铜滤片+低剂量平台（如Clarity IQ/Care & Clear/Innova IQ）。 六、导管床及显示系统 1.导管床：碳纤维浮动床面，纵向移动≥80~120cm，升降范围≥32cm，承重≥200kg（含CPR承托）；带床旁控制、可旋转头架/臂托。 2.显示器：检查室配医用高分辨率TFT/LCD≥19英寸×2~3台（分别显示实时图像、参考/路图、操作界面），控制室配后处理工作站显示器。 3.床旁控制：液晶触控屏可控制采集、路图参数、遮光器、滤线栅等。 七、网络与接口 1.标准DICOM 3.0（Send/Receive/Print/Worklist/MPPS/Q/R），与HIS/RIS/PACS无缝连接。 2.高压注射器联动接口、激光相机接口、教学转播视频输出接口。 3.双向对讲系统。 | 1.主机系统（ 1套） 2.导管床系统（1套） 3.显示及控制（1套） 4.高级软件及后处理（1套） 5.辅助及防护设（1套） 6.放射屏蔽防护 （1套） 7.所投产品注册后处理软件全配 | ≥3年质保
XY2026006 | X线电子计算机断层扫描装置(≥64排CT) （64排、128排、160排、192排等） | 1 | 套 | 500-800 | 1.多层螺旋 CT，快速全身扫描，用于肺部筛查、血管成像、急诊外伤、胸腹肿瘤常规检查，用于常规体检中心体检，胸部低剂量螺旋CT（LDCT） 2.具备迭代重建 / 深度学习低剂量重建算法（DLR），可在降低剂量50%～70%前提下保证肺微小结节显示 3.自动肺窗/纵隔窗一键切换 4.肺结节分析软件 5.支持头、颈、胸、腹、盆腔、脊柱、四肢关节平扫及增强扫描 6.具备智能定位像（Scout）+ 自动毫安调制（Auto mA / Smart mA） 7.支持大范围连续螺旋扫描（胸+腹联合可一次完成） 8.具备去金属伪影（i-MAR/O-MAR，骨科体检选配） 9.冠脉CTA | 1.CT主机系统（1套） 2.高压注射及增强扫描配套（1套） 3.图像后处理与阅片系统 4.监控对讲及机房辅件 5.放射屏蔽防护 （1套） 6.所投产品注册后处理软件全配 | ≥3年质保
XY2026007 | 聚焦超声肿瘤治疗系统 | 1 | 套 | 800 | 1. 适应症范围:肝脏肿瘤、乳腺癌、乳腺纤维腺瘤、骨肿瘤、子宫肌瘤及体表软组织肿瘤等（须有足够超声通道）。 2. 核心治疗功能:超声实时监控：B超/CDE实时显示肿瘤靶区及焦点位置，监控治疗全过程。 实时疗效评价：治疗中监测灰度变化（灰阶增值＞5），依影像变化反馈调节声能输出剂量。 治疗计划系统（TPS）：三维靶区勾画→自动分层→剂量计算→声通道安全显示→治疗线路规划→治疗记录回放。 适形扫描：焦点可在三维空间运动，点—线—面—体适形消融，运动精度≤±0.1～±1mm。 声通道显示：软件在监控图像标注聚焦超声穿过组织的路径，提示避开骨/气体。 3. 影像监控要求:具备造影匹配成像、谐波成像/组织增强成像技术。 监控探头可旋转≥180°，独立升降0～100mm，配≥15″高分辨率医用液晶显示器。 4. 介质水系统:脱气水自动循环、恒温控制（通常10～40℃可调），控温精度≤±3℃，溶解氧≤4mg/L。 5. 数据管理:患者基本信息、计划/治疗参数、图像浏览与筛选；支持DICOM/HIS接口互联 | 1.主机柜（含计算机及电气控制系统） 1台 2.聚焦型超声治疗头（深/中/浅，≥1～2个） 3.超声驱动电源（高频功率源） 1套 4.三维数控扫描运动装置 1套 5.治疗床（含体位固定/搬动装置） 1套 6.B超影像监控装置（含腹部+浅表探头） 1台 7.介质水脱气处理及恒温循环系统 1套 8.治疗计划系统（TPS）软件 1套 9.治疗工作站（含显示器、键盘、采集卡） 1套 10.电源控制装置 1套 11.定位系统 / 正交立体监控 / 视觉引导 | ≥3年质保